Ćwiczenie 3

Oznaczanie zawartości tiaminy w produktach kosmetycznych  metodą spektrofluorymetryczną

Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z metodyką pomiarów fluorymetrycznych oraz oznaczanie

zawartości witaminy B1 w szamponach.

Spektrofluorymetria jest jedną z najbardziej czułych technik analitycznych, pozwalającą wykryć stężenia rzędu 10-8-10-11g/L. Wykorzystuje ona zjawisko fluorescencji, czyli emisji promieniowania elektromagnetycznego w widzialnym zakresie widma przez oznaczaną substancję po wcześniejszym wzbudzeniu jej promieniowaniem nadfioletowym.

Bezpośrednio można oznaczać tylko związki wykazujące zjawisko fluorescencji 
(np. fluoresceina, rodamina B). Pośrednio natomiast można oznaczyć związki, które w wyniku odpowiedniej reakcji chemicznej przekształcane są w związki fluoryzujące (np. witaminy, aminokwasy) oraz te, które same nie fluoryzują, ale reagując z odpowiednimi odczynnikami tworzą fluoryzujące produkty (np. reakcje kompleksowania jonów metali).

Wykorzystanie zjawiska fluorescencji do celów analizy ilościowej opiera się na fakcie, że w pewnym zakresie stężeń natężenie emitowanego promieniowania jest wprost proporcjonalne do stężenia związku oznaczanego (rys.1).

Rys.1. Zależność natężenia fluorescencji od stężenia badanego związku

Spektrofluorymetria należy do metod instrumentalnych o charakterze porównawczym, należy więc zachować jednakowe warunki podczas przygotowania wzorców i roztworu badanego.

Tiamina (witamina B1, chlorowodorek tiaminy; rys.2) należy do witamin z grupy B. Jest to heterocykliczny związek organiczny złożony z pierścienia tiazolowego i pierścienia pirymidynowego, które są połączone mostkiem metinowym. Poprzez grupę aminową pierścienia pirymidynowego może tworzyć pirofosforany, które stanowią biologicznie aktywną formę witaminy B1. Tiamina odgrywa zasadniczą rolę w procesach oddychania tkankowego, głównie w przemianie węglowodanów, wzmaga czynność acetylocholiny, działa synergicznie z tyroksyną i insuliną, pobudza wydzielanie hormonów gonadotropowych. Ponadto przyspiesza gojenie się ran i wykazuje działanie uśmierzające ból.

Rys.2. Budowa witaminy B1

Spektrofluorymetryczna metoda oznaczania witaminy B1 polega na jej utlenieniu do tiochromu (rys.3), który wykazuje niebieską fluorescencję. Utlenianie prowadzi się w środowisku alkalicznym za pomocą heksacyjanożelazianu(III) potasu. Aby zwiększyć selektywność oznaczenia przeprowadza się ekstrakcje produktu utlenienia izobutanolem.

tiamina                                                                           tiochrom

Rys.3. Schemat utlenienia witaminy B1

Wykonanie ćwiczenia

1. Sprzęt

- spektrofluorymetr Hitachi F – 7000

- kuweta kwarcowa

- kolby Erlenmeyera, kolba miarowa, pipetki Pasteura,  pipety szklane,  cylindry

2. Odczynniki

- roztwór chlorowodorku tiaminy o stężeniu 1 g/mL w 0,05 mol/L roztworze kwasu siarkowego (VI)

- roztwór kwasu siarkowego (VI) (H2SO4) o stężeniu 0,05 mol/L

- roztwór wodorotlenku potasu (KOH) o stężeniu 5,4 mol/L (roztwór 1)

- 4 % roztwór heksacyjanożelazianu(III) potasu [K3Fe(CN)6] (roztwór 2)

- odczynnik utleniający sporządzić bezpośrednio przed użyciem poprzez zmieszanie roztworu (1) i roztworu (2) w stosunku 25:1

- izobutanol

- szampon

3. Przygotowanie odczynnika utleniającego (na świeżo)

- W kolbce Erlenmeyera ze szlifem o pojemności 100 mL przygotować odczynnik utleniający. W tym celu należy zmieszać 75 mL roztworu wodorotlenku potasu (5,4 mol/L) z 3 mL roztworu heksacyjanożelazianu(III) potasu (4%). Mieszaniny utleniającej nie należy przechowywać dłużej niż przez 4 godziny.

4. Sporządzenie wzorcowych roztworów chlorowodorku tiaminy

  - Do 6 ponumerowanych kolbek Erlenmeyera ze szlifem o pojemności 50 mL odmierzyć kolejno: 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 i 2,5 mL roztworu chlorowodorku tiaminy o stężeniu 1 g/mL i uzupełnić do objętości końcowej 10 mL roztworem kwasu siarkowego(VI) (0,05 mol/L) zgodnie ze schematem zamieszczonym w tabeli:

| L.p. | Objętość roztworu chlorowodorku tiaminy o stężeniu 1 g/mL [mL] | Objętość roztworu H2SO4 o stężeniu 0,05 mol/L [mL] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,0 (ślepa próba) | 10,0 |
| 2. | 0,5 | 9,5 |
| 3. | 1,0 | 9,0 |
| 4. | 1,5 | 8,5 |
| 5. | 2,0 | 8,0 |
| 6. | 2,5 | 7,5 |

- Do sporządzonych roztworów wzorcowych chlorowodorku tiaminy dodać po 8 mL

odczynnika utleniającego i odczekać 10 minut.

- Następnie do każdego roztworu dodać po 10 mL izobutanolu i wytrząsać przez 1 minutę.

  - Pozostawić do rozdzielenia warstw.

  - Otrzymuje się wzorce chlorowodorku tiaminy o stężeniu 0,00;  0,05;  0,10;  0,15;  0,20;  0,25 (g/mL

5. Przygotowanie roztworu próbki badanej (zadanie)

- Do kolby Erlenmeyera ze szlifem o pojemności 50 mL odmierzyć 5 mL próby badanej (zadanie), dodać 5 mL 0,05 mol/L roztworu kwasu siarkowego(VI). Kolbę umieścić w wytrząsarce, zabezpieczyć i wytrząsać 10 minut.

- Następnie dodać 8 mL odczynnika utleniającego (sporządzonego w pkt. 4 ćwiczenia) i odczekać 10 minut.

- Dodać 10 mL izobutanolu i wytrząsać przez 1 minutę.

- Pozostawić do rozdzielenia warstw.

6. Przygotowanie roztworu próbki szamponu

- Do kolby Erlenmeyera ze szlifem o pojemności 50 mL odważyć ok. 0,5 g szamponu  i dodać 10 mL 0,05 mol/L roztworu kwasu siarkowego (VI). Kolbę umieścić w wytrząsarce, zabezpieczyć i wytrząsać 10 minut.

- Następnie dodać 8 mL odczynnika utleniającego (sporządzonego w pkt. 4 ćwiczenia) i odczekać 10 minut.

- Dodać 10 mL izobutanolu wytrząsać przez 1 minutę.

- Pozostawić do rozdzielenia warstw.

7. Dobór optymalnej długości fali wzbudzenia i emisji

- Zgodnie z instrukcją obsługi spektrofluorymetru zarejestrować widmo wzbudzenia i widmo emisji chlorowodorku tiaminy (pobrać 1 mL warstwy organicznej (górna warstwa) roztworu o stężeniu 0,20 (g/mL) (w folderze METODY wybrać odpowiednio: <Tiamina widmo wzbudzenia> i <Tiamina widmo emisji>).

- Wyznaczyć optymalną długość fali wzbudzenia λEX oraz emisji λEM

8. Wykonanie pomiarów natężenia fluorescencji

  - Pomiary natężenia fluorescencji należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi spektrofluorymetru dla wzorcowych roztworów chlorowodorku tiaminy, roztworu próby badanej i roztworu szamponu. (Wybierać polecenia dotyczące tiaminy: <Tiamina analiza ilościowa>)

  - Pobrać 1 mL warstwy organicznej (górna warstwa) i zmierzyć jej natężenie fluorescencji przy optymalnych długościach fali wzbudzenia λEX = 360 nm i emisji λEM  = 420 nm

  - Pomiar natężenia fluorescencji dla próbki (szampon) oraz dla próby badanej (zadanie) należy powtórzyć 3 razy.

  - Wyniki pomiarów zestawić w tabeli:

| L.p. | Stężenie chlorowodorku tiaminy [(g/mL] C [g/mL] | Natężenie fluorescencji If |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,00 (próba ślepa) |  |
| 2. | 0,05 |  |
| 3. | 0,10 |  |
| 4. | 0,15 |  |
| 5. | 0,20 |  |
| 6. | 0,25 |  |
|  | zadanie |  |
| 7. | zadanie |  |
|  | zadanie |  |
|  | szampon |  |
| 8. | szampon |  |
|  | szampon |  |

9. Opracowanie wyników

- Od wartości natężenia fluorescencji każdego roztworu wzorcowego chlorowodorku tiaminy należy odjąć wartość natężenia fluorescencji ślepej próby.

- Sporządzić wykres kalibracyjny tj. zależności natężenia fluorescencji od stężenia chlorowodorku tiaminy f(C)=If. Na wykresie umieścić legendę (model aparatu, nazwę oznaczanej substancji, długość drogi optycznej, analityczną długość fali wzbudzenia λEX i emisji λEM).

1.  Z wykresu kalibracyjnego odczytać stężenie tiaminy w próbce badanej (zadanie)

oraz w próbce szamponu.

Dla próbki badanej (zadanie) obliczyć błędy:

- Błąd bezwzględny (Δx) – bezwzględna wartość różnicy między wartością

rzeczywistą  (x) a wartością otrzymanego wyniku - zadanie (xi).

Δx=|x-xi|

- Błąd względny (Δxwzgl.) – wyraża stosunek wielkości błędu bezwzględnego (Δx) do

mierzonej wartości rzeczywistej (x).

Błąd względny jest wartością niemianowaną. Wyrażony w procentach ułatwia porównywanie wielkości błędów pomiędzy sobą.

2.  Obliczyć współczynnik kalibracji F dla każdego roztworu wzorcowego chlorowodorku

tiaminy wg wzoru:

gdzie:

c - stężenie wzorca chlorowodorku tiaminy

IfW - natężenie fluorescencji wzorca

IfS - natężenie fluorescencji ślepej próby

- Obliczyć średnią wartość  współczynnika kalibracji.

- Obliczyć stężenie tiaminy w próbce badanej (zadanie) korzystając z wartości współczynnika kalibracji.

- Dla próbki badanej (zadanie) obliczyć błąd względny i błąd bezwzględny

- Dla każdego powtórzenia pomiaru próbki szamponu obliczyć stężenie chlorowodorku tiaminy wg wzoru:

gdzie:

C - stężenie chlorowodorku tiaminy w próbce szamponu

IfB - natężenie fluorescencji roztworu próbki szamponu

IfS - natężenie fluorescencji ślepej próby

- wartość średnia współczynnika kalibracji

- Dla każdego powtórzenia pomiaru obliczyć zawartość chlorowodorku tiaminy 
w badanej próbce preparatu kosmetycznego wg wzoru:

gdzie:

mi  [g/g] - zawartość chlorowodorku tiaminy w próbce szamponu

[g/mL] - stężenie chlorowodorku tiaminy w próbce  szamponu

V  [mL] - początkowa objętość próbki (10 mL)

mp [g] - odważona masa próbki

- Obliczyć wartość średnią  zawartości chlorowodorku tiaminy w próbce szamponu i odchylenie standardowe od wartości średniej (s) wg wzoru:

gdzie:

mi - wynik pojedynczego pomiaru (zawartość chlorowodorku tiaminy)

- wartość średnia zawartości chlorowodorku tiaminy w próbce

n - ilość powtórzeń

# Text boxes

3-[(4-amino-2-metylopirymidyn-5-ylo)metylo]-5-(2-hydroksyetylo)-4-metylotiazoilol

If