PEHAMETRIA  I   POTENCJOMETRIA  (cz. I)

Temat: Charakterystyka elektrody pomiarowej, miareczkowanie potencjometryczne
Cel ćwiczenia – wyznaczenie charakterystyki elektrody pomiarowej, 
                          określenie stężenia  kwasu metodą potencjometryczną; 

Potencjometria dotyczy pomiaru siły elektromotorycznej ogniwa (SEM) zbudowanego z dwóch nie spolaryzowanych elektrod zanurzonych w roztworze analizowanym. Wartość SEM ogniwa zależy od wartości potencjałów elektrod, które z kolei uzależnione są od charakteru procesów chemicznych przebiegających na elektrodach. 
Charakterystyka elektrody pomiarowej

Wyznaczenie charakterystyki elektrody pomiarowej sprowadza się do graficznego przedstawienia zależności potencjału elektrody (SEM) od pH roztworu. Charakterystykę elektrody wykonuje się przy użyciu buforu Brittona i Robinsona o różnym pH. Sporządzenie charakterystyki elektrody pomiarowej umożliwia wyznaczenie parametrów charakteryzujących daną elektrodę tj. nachylenia charakterystyki (dSEM/dpH), punktu izoelektrycznego elektrody (pHSEM=0), a także pozwala wyznaczyć zakres stosowalności elektrody, tzn. zakres liniowej zależności SEM od pH. Nachylenie charakterystyki określa czułość elektrody. Im jest ono większe, tym elektroda ma większą czułość. Nachylenie krzywej kalibracyjnej elektrody wyraża się wzorem:
                                                dSEM

                                       S = 

                                                 dpH

w którym: 

       dSEM – bezwzględna wartość różnicy między dwoma wybranymi wartościami siły elektromotorycznej mieszczącymi się w zakresie liniowej zależności SEM od pH 
  

       dpH - bezwzględna wartość różnicy między   wartościami pH, odpowiadającymi wybranemu zakresowi siły elektromotorycznej.

Analityczne zastosowanie potencjometrii wiąże się z oznaczaniem jonów techniką bezpośrednią (potencjometria bezpośrednia) oraz poprzez miareczkowanie potencjometryczne.
Potencjometria bezpośrednia – polega na oznaczaniu stężenia danego jonu w roztworze w oparciu o pomiar SEM ogniwa zbudowanego z elektrody wskaźnikowej i elektrody odniesienia. Potencjometria bezpośrednia wykorzystuje głownie elektrody jonoselektywne.

Miareczkowanie potencjometryczne – zależność zmian potencjału elektrody wskaźnikowej od ilości dodawanego titranta. Pomiar zmian potencjału elektrody wskaźnikowej jest sposobem detekcji punktu końcowego miareczkowania. Końcowy punkt miareczkowania można wyznaczyć metodą graficzną, metodą pierwszej pochodnej oraz metodą drugiej pochodnej.
Ćwiczenie 1 – charakterystyka elektrody

                         pomiarowej
Aparatura

Pehametr GLP 21

Odczynniki

· Roztwór mieszaniny kwasów: CH3COOH, H3PO4 i H3BO3 (stężenie każdego z tych kwasów w roztworze wynosi 0,04 mol/l)

0,2 mol/l roztwór NaOH

Przygotowanie buforów Brittona i Robinsona
Do siedmiu zlewek o pojemności 100 ml wlać po 50 ml roztworu mieszaniny kwasów (0,04 mol/l) i kolejno do zlewek dodać roztwór NaOH (0,2 mol/l w objętości: 5, 10, 15, 20, 25, 30 i 35 ml. Roztwory dokładnie wymieszać. Otrzymuje się szereg buforów o różnych wartościach pH.

Pomiar pH i SEM

Zanurzyć elektrodę kolejno do roztworów buforowych o zmieniającym się stopniowo pH od najniższego do najwyższego, odczytać wartości pH i odpowiadające im wartości SEM w mV. 

Opracowanie wyników
· Odczytane wartości pH buforów i odpowiadające im wielkości SEM w mV zestawić w tabeli.
	pH
	SEM (mV)

	
	


· Sporządzić wykres zależności SEM od pH. 
· Ustalić zakres liniowej zależności SEM od pH.
· Wyznaczyć nachylenie charakterystyki elektrody (dSEM/dpH):

· zaznaczyć odcinek mieszczący się w prostoliniowym zakresie charakterystyki

· zrzutować wybrany odcinek na oś rzędnych (oś y), wyznaczyć wartości ograniczające ten odcinek (SEM1  i SEM2) oraz obliczyć różnicę dSEM = |SEM1 -  SEM2|

· zrzutować wybrany odcinek na oś odciętych (oś x) - otrzyma się wartości: pH1 i pH2  (odpowiadające wybranym uprzednio wartościom SEM) oraz obliczyć różnicę dpH = |pH1  – pH2 |

· wyznaczyć nachylenie charakterystyki korzystając ze wzoru 
                            S = dSEM/dpH
· Wyznaczyć punkt izoelektryczny elektrody (pHSEM=0), w tym celu z wykresu ujmującego zależność SEM od pH odczytać wartość pH, dla której siła elektromotoryczna wynosi 0 (punkt przecięcia charakterystyki elektrody z osią odciętych). 
Ćwiczenie 2 – miareczkowanie  

                        potencjometryczne
Aparatura

Titrator TitroMatic

Miareczkowanie:

· roztworu HCl za pomocą roztworu NaOH
· roztworu CH3COOH  za pomocą roztworu NaOH
· roztworu  NH4OH  za pomocą roztworu HCl
Odczynniki:
· 0,1 mol/l roztwór NaOH

· 0,1 mol/l roztwór HCl

· Roztwory do miareczkowania: roztwór HCl, CH3COOH, NH4OH
· Woda destylowana
Wykonanie:

1. Pobrać 10 ml roztworu badanego i przenieść do zlewki, w której będzie przeprowadzone miareczkowanie, następnie dodać 50 ml wody destylowanej. 
2. W przypadku miareczkowania mocnego kwasu HCl, słabego kwasu CH3COOH należy miareczkować titrantem nr 1 – 0,1M NaOH.

3. W przypadku miareczkowania słabej zasady NH4OH należy miareczkować titrantem nr 2 – 0,1M HCl.
4. Wydrukować trzy wykresy miareczkowania.
Opracowanie wyników:
· W wydruku wykresu miareczkowania nad wykresem prezentowane są informacje z analizy
· In. reading – początkowa wartość siły elektromotorycznej analitu (mV)
· Initial T – temperatura pomiaru

· Sample - objętość miareczkowanego analitu (ml)
· End – objętość titranta w punkcie równoważnikowym PR (ml)
· Result – stężenie analitu (mol/l)

[image: image1.jpg]CRISON TiCom V1.6
Zaklad Analizy Instrumentalnej AU Cetesz. 2D R

Report of Results  wage (xlpisatwe v@,beafo ksasce Q11252011 14:12:04
Proces description
: 13503

Instrument : T-1 d Serial Nr.
Method cEP Program : 4 Miareczkowanie CEP
Operator D uUMB Date/Time : 01-12-2011 15:10:11

Result
Code : 0,05M CH3COOH Sample s Time : 08:59

In. reading Initlal T. Sample End Resuit
195.4 mv 25 sC 10.000 mi 2.760 mi 0.0276 mol/

Graph

180.0
160.0
140.0
120.0
100.0 |

80.0

s0.0

40.0 \
\
\
\

20.0
0.0
-20.0
-a0.0]
-60.0
-80.0
-100.0-
-120.0
-140.0
-160.0
-180.0
-200.0
-220.0-

-240.0
——
-260.0. e B e P

Reading )

B

-280.0-]
2 5
Volume( mi)

Time: 08:59




· Obliczyć stężenie molowe badanych roztworów: 

· mocnego kwasu

· słabego kwasu

· słabej zasady

                    
[image: image2.wmf]anlitu

titranta

titranta

analitu

V

V

C

C

×

=


Ctitranta – stężenie titranta   (0,1 mol/l NaOH lub 0,1 mol/l HCl)

Vtitranta – objętość titranta punkcie równoważnikowym [ml], wartość 

              odczytana z wydruku wykresu (End) 
Vanalitu – objętość miareczkowanego roztworu (10 ml)

· Obliczyć błąd względny i  błąd bezwzględny pomiarów.
Błąd bezwzględny ((x) - bezwzględna wartość różnicy między wartością 
                         rzeczywistą  (x) a wartością otrzymanego wyniku (xi).

                                     (x = (x – xi (
Błąd względny ((x wzgl.), wyraża stosunek wielkości błędu bezwzględnego 
                         ((x) do mierzonej wartości prawdziwej (x).

                               (x
       (x wzgl =                 x 100%     

                             x
Błąd względny jest wartością niemianowaną. Wyrażony w procentach ułatwia porównanie wielkości błędów pomiędzy sobą. 

Miareczkowanie mieszaniny kwasów 
W przypadku miareczkowania mieszaniny kwasów w środowisku wodnym otrzymuje się tylko jeden skok potencjału, pozwalający na wyznaczenie sumy zawartości tych kwasów. Oznaczenie kwasów w mieszaninie wymaga miareczkowania w środowisku acetonowo-wodnym. W oznaczaniu kwasu octowego i solnego obok siebie wykorzystuje się różnicujące działanie acetonu na moc tych kwasów.
Odczynniki:

· Roztwór do miareczkowania: mieszanina kwasów HCl i CH3COOH

· Woda destylowana

· Aceton

Wykonanie:
· Przeprowadzić miareczkowanie mieszaniny kwasów HCl i CH3COOH za pomocą titranta nr 1 – 0,1M NaOH.
· Pobrać 10 ml roztworu badanego i przenieść do zlewki, w której będzie przeprowadzone miareczkowanie,  dodać 50 ml acetonu (pod wyciągiem). 
· Przeprowadzić miareczkowanie.
· Wydrukować wykres miareczkowania.
Opracowanie wyników:

1. W oknie programu TiCom, w pasku narzędzi, po kliknięciu na ikonę [image: image3.png]P
|



 (Wykres), pokazany jest wykres miareczkowania. 
2. Po prawej stronie prezentowana jest tabela danych. Na początku tabeli znajdują się ostatnie punkty analizy.
	Index
	Volume
	Reading
	1 st Derivade

	66
	5,793
	-290,6
	-168

	65
	5,781  PR2
	-288,5
	-1332

	64
	5,679
	-153,6
	-58

	…..
	…
	…
	…

	24
	3,316
	95,2
	-585

	23
	3,303  PR1
	102,2
	-1339

	22
	3,208
	229,4
	-63

	…..
	…..
	…….
	……..

	4
	0,539
	316,5
	-10

	3
	0,313
	318,8
	-4

	12
	0,08
	320,0
	-2

	1
	0,000
	320,2
	0


Index – punkty miareczkowania

Volume – ml titranta

Reading – wartości SEM (mV)  
1 st Derivade – pierwsza pochodna
· Pierwszy punkt równoważnikowy (PR1) na wykresie odpowiada objętości zasady potrzebnej do zobojętnienia mocnego kwasu 
· w kolumnie 1 st Derivade znaleźć pierwszą największą wartość (licząc od indexu nr 1) – (wartość bezwzględną)
· po znalezieniu największej wartości odczytać przypadającą jej wartość ml titranta w kolumnie Volume, jest to objętość NaOH zużyta na miareczkowanie w PR1
· Drugi punkt równoważnikowy (PR2) na wykresie odpowiada objętości zasady potrzebnej do zobojętnienia słabego i mocnego kwasu 
· w kolumnie 1 st Derivade znaleźć drugą  największą wartość
· po znalezieniu największej wartości odczytać przypadającą jej wartość ml titranta w kolumnie Volume, jest to objętość NaOH zużyta na miareczkowanie w PR2
[image: image4.jpg]Graph

300.0

250.0

200.0

150.0]

100.0

50.0-]

-50.0

Reading (mV)

-100.0

PR,

5, %84

-150.0.

-200.0

-250.0

-300.0

-350.0

Time: 12:25

5
Volume( mi)

10




3. Obliczyć stężenie molowe kwasu solnego:

                                           
[image: image5.wmf](

)

próby

PR

NaOH

NaOH

HCL

V

V

C

C

1

×

=


CNaOH – stężenie titranta  (0,1 mol/l NaOH)

Vpróby – objętość  (10 ml)

VNaOH – objętość NaOH zużyta w miareczkowaniu w PR1 [ml]. 
4. Obliczyć stężenie molowe kwasu octowego:
· Aby obliczyć objętość zasady potrzebną do zobojętnienia słabego kwasu należy od objętości zasady odpowiadającej PR2 odjąć objętość zasady odpowiadającą PR1.
VPR2  - V PR1
Przykład: 5,781 – 3,303 = 2,478 ml
                       
[image: image6.wmf](

)

próby

PR

PR

NaOH

NaOH

COOH

CH

V

V

C

C

1

2

3

-

×

=


CNaOH – stężenie titranta  (0,1 mol/l NaOH)

VNaOH – objętość NaOH zużyta w miareczkowaniu w PR2  - PR1  

              (ml)

Vpróby– objętość (10 ml)

       5. Obliczyć błąd względny i  błąd bezwzględny
_1422345486.unknown

_1422345487.unknown

_1422345485.unknown

